MeasureStream · Measures & Sensors Lab

# Schede di progetto dei template sensori

Giustificazione dei valori adottati in sensor-templates

Aggiornato al 1 settembre 2026

# Scopo

Un template di sensore contiene decine di valori numerici che, letti a distanza di mesi, sono indistinguibili fra loro: il fondo scala preso dal datasheet ha lo stesso aspetto della stima fatta a mano e della convenzione ereditata da un altro file. Questo documento raccoglie, per ogni sensore trasposto in template, l’origine di ciascun valore.

Serve a due cose: rendere rivedibile un template senza ripercorrere il datasheet, e impedire che una stima passi per dato di targa. Ogni scheda va aggiornata insieme al file JSON che descrive, non dopo.

# Come si compila una scheda

Ogni scheda segue la stessa struttura: identificazione, motivazione del template, grandezza e unità, intervalli, proprietà fisiche, calibrazione, metriche supportate, metrologia, punti aperti.

La regola che tiene insieme il documento è una sola: ogni valore numerico deve dichiarare la propria origine, scelta fra queste quattro.

| Origine | Significato |
| --- | --- |
| Targa | Dichiarato dal datasheet. Va citato il simbolo del costruttore e la tabella da cui proviene, così da poterlo ritrovare. |
| Derivato | Calcolato a partire da valori di targa. Il calcolo va scritto per esteso, comprese le ipotesi che lo rendono valido. |
| Convenzione | Scelto per coerenza con gli altri template o per riempire un campo obbligatorio. Non è misurato e non ha autorità: va rivisto quando il dato vero esiste. |
| Da taratura | Determinato sul singolo esemplare. Nel template compare un segnaposto, tipicamente zero, e il valore di targa serve solo come ordine di grandezza. |

Un valore senza origine dichiarata è un difetto della scheda, non un dettaglio di stile: è esattamente il caso in cui, fra sei mesi, nessuno saprà più se si può toccare.

# Giroscopio LSM6DSM

File: gyroscope_lsm6dsm.json · templateId 205 · templateVersion 2.0.0

## Identificazione

| Campo | Valore | Nota |
| --- | --- | --- |
| modelName | GyroscopeLSM6DSM | Chiave di lookup lato backend, in parallelo a AccelerometerLSM6DSM. |
| templateId | 205 | Primo identificativo libero dopo 204. La serie 2xx è dei sensori, la 3xx dei campioni di riferimento. |
| mpn | LSM6DSMTR | Lo stesso componente dell’accelerometro: è un’unica IMU a sei assi. |
| type / quantity | gyroscope / angular_velocity | type è il tipo di sensore, quantity la grandezza misurata, secondo la separazione già adottata negli altri template. |
| templateVersion | 2.0.0 | File nuovo, quindi scritto nella semantica corrente: formula esplicita, input[], coefficienti in c[] con unità individuali. Sul filo del protocollo viaggia il solo numero MAJOR. |

## Perché è un template distinto dall’accelerometro

Accelerometro e giroscopio sono la stessa parte fisica, con lo stesso codice di ordinazione, ma il template descrive un modello di misura, non un componente. Le due sezioni misurano grandezze diverse e non condividono nessuno dei campi che contano: unità, fondo scala, sensibilità, rumore e intervallo di frequenza di campionamento sono tutti diversi.

I tre assi di ciascuna sezione, al contrario, sono identici in ogni campo che il template trasporta. Un file per tre assi non è quindi un compromesso: è la descrizione corretta, e l’identità dell’asse vive nella mappa dei sensori della MU, dove può distinguerli.

## Grandezza, unità e vettore SI

L’unità dichiarata è \degree\per\second. Il vettore si porta il solo esponente −1 sui secondi, [0, 0, −1, 0, 0, 0, 0, 0], perché l’angolo piano è adimensionale nel SI: il grado sopravvive nella notazione D-SI ma non nella dimensione fisica. È la stessa scelta già fatta per la percentuale nel template di umidità.

## Intervalli

| Campo | Valore | Origine | Motivazione |
| --- | --- | --- | --- |
| phys | ±2000 °/s | Targa (G_FS) | Fondo scala scelto fra i cinque disponibili. Vedi la nota sul compromesso, sotto. |
| elec | −32768 … 32767 | Targa | Registri di uscita a 16 bit in complemento a due, identici a quelli dell’accelerometro. |
| sampling | 0,00015 … 0,08 s | Derivato (G_ODR) | Reciproco degli ODR estremi: 1/6664 Hz = 150 µs e 1/12,5 Hz = 80 ms. |
| physROC | ±200000 °/s² | Convenzione | Cento volte il fondo scala, per coerenza con il template dell’accelerometro. Nessun dato di targa lo sostiene: è un riempitivo da rivedere. |
| threshold | ±2000 °/s | Derivato | Coincide con phys, espresso in unità fisiche secondo la regola adottata con il protocollo v1.0. |

### Il limite inferiore di ODR è diverso da quello dell’accelerometro

È la differenza più concreta fra i due template e vale la pena non perderla. L’accelerometro scende a 1,6 Hz, quindi ammette periodi fino a 0,625 s; il giroscopio si ferma a 12,5 Hz, cioè 0,08 s. Un periodo di campionamento accettabile per l’accelerometro può quindi essere irrealizzabile per il giroscopio, e la validazione della configurazione deve accorgersene.

### Compromesso sul fondo scala

La sensibilità peggiora linearmente con il fondo scala: 4,375 mdps/LSB a ±125 °/s contro 70 mdps/LSB a ±2000 °/s, cioè un fattore sedici di risoluzione perso. La scelta di ±2000 °/s privilegia l’immunità alla saturazione, che è il rischio dominante in monitoraggio strutturale e di vibrazione, dove un urto genera transitori molto più rapidi del fenomeno osservato.

Se l’applicazione fosse invece l’inclinazione lenta o l’assetto, un fondo scala ridotto darebbe una risoluzione molto migliore a parità di tutto il resto. La scelta va confermata quando l’uso sarà fissato: è l’unico parametro del template che dipende dall’applicazione e non dal componente.

## Proprietà fisiche

### responseTime = 0,035 s

Origine: targa (Ton, turn-on time). È il tempo che intercorre fra l’accensione della sezione giroscopica e la disponibilità di una lettura valida, quindi il ritardo che il campionamento deve rispettare.

Attenzione a una divergenza: nel template dell’accelerometro responseTime vale 0,00015 s, cioè il periodo dell’ODR massimo, non il turn-on time. I due file usano quindi lo stesso campo per due grandezze diverse. Qui è stato scelto il turn-on time perché è quello che vincola davvero l’acquisizione a freddo; la convenzione va uniformata, ed è riportata fra i punti aperti.

### readingConsumption = 17,5 µC

Origine: derivato, con un’ipotesi dichiarata. Il datasheet non fornisce il consumo della sola sezione giroscopica: dichiara la corrente complessiva dell’IMU e quella del solo accelerometro.

| Simbolo | Valore | Condizione | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| IddHP | 0,65 mA | giroscopio + accelerometro, high-performance, ODR 1,6 kHz | totale |
| LA_IddHP | 0,15 mA | solo accelerometro, high-performance, ODR < 1,6 kHz | sottratto |
| Ton | 35 ms | turn-on time | durata |

Da cui: (0,65 − 0,15) mA × 35 ms = 17,5 µC. La sottrazione mescola due correnti dichiarate a condizioni di ODR diverse, quindi il risultato è un ordine di grandezza e non un dato di targa. Vale per confrontare il costo energetico di una lettura fra sensori diversi, non per dimensionare una batteria.

La stessa avvertenza è scritta dentro il file JSON, in un usercomment adiacente al valore, perché chi legge il template senza questa scheda non abbia modo di scambiarlo per una misura.

### rateNoiseDensity = 3,8 mdps/√Hz

Origine: targa (Rn, modalità high-performance). Campo aggiunto rispetto agli altri template, che non lo prevedono, perché per un giroscopio la densità di rumore è il parametro che determina l’incertezza a valle dell’integrazione: l’errore d’angolo cresce come la radice del tempo di integrazione, e senza questo numero non è stimabile.

Il vettore si porta un esponente semi-intero, −0,5 sui secondi. È dimensionalmente corretto ma insolito, ed è il primo caso nel repo: se lo schema dovesse ammettere solo esponenti interi, il campo va riespresso come varianza per unità di banda.

## Calibrazione

| Elemento | Valore | Origine | Motivazione |
| --- | --- | --- | --- |
| type / formula | linear — c[0] + c[1]*x | — | La conversione del giroscopio è una moltiplicazione per la sensibilità più un offset. |
| c[1] | 0,07 °/s per LSB | Targa (G_So) | Sensibilità dichiarata a ±2000 °/s: 70 mdps/LSB. |
| c[0] | 0,0 | Da taratura | Zero-rate level del singolo esemplare. Il valore di targa è ±2 °/s (G_TyOff): a 0,07 °/s per LSB sono circa 29 LSB, quindi non è trascurabile e va determinato. |

## Metriche supportate

Le sei metriche dichiarate, con la dimensione del campo nel report dati e la classe di cadenza del protocollo v1.0.

| id | Metrica | Classe | Byte | Unità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mean | BASE | 2 | \degree\per\second |
| 2 | variance | BASE | 2 | \degree\tothe{2}\per\second\tothe{2} |
| 3 | max | EXTENDED | 2 | \degree\per\second |
| 4 | min | EXTENDED | 2 | \degree\per\second |
| 5 | integral | EXTENDED | 4 | \degree |
| 11 | zcr | RARE | 2 | \hertz |

Due scelte da motivare. L’integrale è l’unica metrica che cambia dimensione rispetto alla grandezza base: l’integrale di una velocità angolare è un angolo, quindi si misura in gradi e il suo vettore SI è nullo. Per un giroscopio è probabilmente la più interessante delle metriche estese, perché restituisce la rotazione accumulata nella finestra di trasmissione.

Lo ZCR è dichiarato qui e non nei template di temperatura, umidità e pressione, dove il segnale non oscilla intorno allo zero e il tasso di attraversamenti non avrebbe significato. Per una grandezza vibratoria è invece un indicatore di frequenza a costo quasi nullo.

L’integrale occupa 4 byte e non 2 come le altre: a 2 byte saturerebbe con qualunque periodo di trasmissione realistico. Il campo id è la posizione nell’ordine canonico del protocollo e determina l’ordine sul filo: le metriche assenti non lasciano spazio nel payload, ma quelle presenti devono rispettare la sequenza.

## Metrologia

I contributi di lettura sono espressi in LSB, coerentemente con elecUnit, e convertiti con la sensibilità di targa di 0,07 °/s per LSB. La formula di valutazione è RSS, cioè somma quadratica: i tre contributi sono indipendenti.

| Contributo | LSB | Fisico | Origine |
| --- | --- | --- | --- |
| resolution | 1,0 | 0,07 °/s | Quantizzazione di un bit. |
| zeroRateLevel | 28,6 | 2 °/s | Targa G_TyOff, non compensato. Sparisce quando c[0] viene determinato in taratura. |
| rmsNoise | 1,07 | 75 mdps | Targa RnRMS, modalità normal e low-power. |

I contributi sistematici, che scalano con la lettura o con la temperatura, sono raccolti separatamente: tolleranza di sensibilità ±1 % del valore letto, deriva di sensibilità 0,007 % per grado, deriva dello zero 0,015 °/s per grado. Non sono sommabili ai precedenti senza conoscere il punto di lavoro, quindi restano distinti.

## Punti aperti

- Fondo scala da confermare quando l’applicazione sarà fissata: ±2000 °/s protegge dalla saturazione, ma costa un fattore sedici di risoluzione rispetto a ±125 °/s.

- Convenzione di responseTime da uniformare: qui è il turn-on time, nel template dell’accelerometro è il periodo dell’ODR massimo.

- physROC è una convenzione ereditata, cento volte il fondo scala, senza alcun fondamento nel datasheet. Da sostituire con un limite motivato o da rimuovere.

- readingConsumption è una stima per differenza fra correnti dichiarate a ODR diversi. Da sostituire con una misura a banco quando l’hardware sarà disponibile.

- Esponente semi-intero nel vettore si di rateNoiseDensity: da verificare che lo schema lo ammetta.

- La lettura del giroscopio non è implementata nel firmware della MU, che oggi gestisce quattro sensori in tutto. Il template descrive una capacità non ancora disponibile.

- Il template dell’accelerometro ha una sezione metrologica ancora da riempire, con valori a zero e un commento segnaposto: ora è asimmetrico rispetto a questo.